0086

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Immunoassay Speciality II - Level 1(IA Speciality Lev 1)

Immunoassay Speciality II - Level 2(IA Speciality Lev 2)

Immunoassay Speciality II - Level 3(IA Speciality Lev 3)

MÃ SẢN PHẨM: IAS 3117, 3118, 3119                  	                          SỐ LÔ: Xem trên nhãn chính

ĐÓNG GÓI:  5 x 1 ml	                                               		HẠN SỬ DỤNG: Xem trên nhãn chính

# MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này được sử dụng cho chuẩn đoán in vitro, trong việc kiểm soát độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch trên các hệ thống lâm sàng. Nội kiểm Miễn dịch là để kiểm soát tính chính xác và độ lặp của các xét nghiệm miễn dịch.

# CÁNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng cho chuẩn đoán in vitro. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ các quy trình xử lý hoá chất phòng lab thường quy.

Huyết thanh có nguồn gốc từ người. Mẫu được kiểm tra nguồn gốc và cho kết quả âm tính với HBsAg và kháng thể với HIV1, HIV 2 và HCV. FDA đã công nhận phương pháp được sử dụng để tiến hành cho các thử nghiệm này.

Tuy nhiên không có phương pháp nào đảm bảo không có tác nhân gây bệnh, do vậy mẫu nội kiểm và mẫu bệnh nhân cần được xử lý theo phù hợp quy trình xử lý mẫu có khả năng gây truyền nhiễm bệnh.

Bảng dữ liệu Y tế và an toàn được cung cấp theo yêu cầu.

# ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ ĐỘ BỀN

Sau khi mở nắp: Bảo quản ở nhiệt độ +2oC đến +8oC. Trong môi trường huyết thanh đã hoàn nguyên, Renin bền trong 5 ngày, Procalcitonin bền trong 1 ngày, Gastrin và Calcitonin bên trong 8 giờ ở +2oC đến +8oC nếu bảo quản trong lọ đựng gốc và không bị lây nhiễm từ bên ngoài. Mẫu bền 28 ngày khi bảo quản ở -20 oC, ngoại trừ  Siemens Advia Centaur CALCT assay (Calcitonin) bền 14 ngày ở -20 oC. Chỉ nên lấy lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI vào lọ ban đầu.

Trước khi mở nắp: bảo quản lạnh ở nhiệt độ +2oC đến +8oC, bền đến khi hết hạn sử dụng

Ô nhiễm vi khuẩn của huyết thanh hoàn nguyên sẽ làm giảm sự ổn định của nhiều thành phần. Nếu nghi ngờ ô nhiễm vi khuẩn, lọ phải được loại bỏ và một lọ mới hoàn nguyên.

# CHUẨN BỊ MẪU

Immunoassay Speciality II được cung cấp ở dạng đông khô.

- Mở nắp lọ cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu, hoàn nguyên với chính xác 1 ml nước cất ở +15°C to +25°C.  Đóng nắp cao su lại để yên trong 30 phút trước khi sử dụng.

- Xoắn nhẹ và đều lọ mẫu để đảm bảo toàn bộ mẫu được hòa tan hoàn toàn. Tránh tạo bọt, không được lắc.

- Xem giá trị đích được cung cấp cho từng dòng máy in trên bảng giá trị kèm theo.

- Bảo quản phần mẫu chưa sử dụng tại nhiệt độ phù hợp. Trước khi sử dụng để mẫu về nhiệt độ phòng và trộn đều trước khi sử dụng.

# VẬT LIỆU CUNG CẤP

# Immunoassay Speciality II 	5 x 1 ml

# VẬT LIỆU KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

# Pipette thể tích

# XÁC LẬP GIÁ TRỊ ĐÍCH

Mỗi lô nội kiểm được gửi tới các phòng xét nghiệm tham chiếu để xác lập giá trị. Giá trị được xác lập từ sự đồng nhất trong kết quả đạt được từ các phòng lab, sử dụng phương pháp thống kê duy nhất. Với mỗi lô nội kiểm, một khoảng dao động cho phép được cũng cấp cho từng thông số, từng phương pháp, từng máy xét nghiệm. Khoảng dao động tương đương với ± 2 SD của giá trị đích được xác lập. Những kết quả nằm trong giá trị chính xác này có thể được phòng xét nghiệm tự tin sử dụng để đảm bảo tính chính xác của phương pháp đo mà phòng xét nghiệm sử dụng